## 口腔诊所选址要求

一、必须具有的条件：

1.可以容纳独立的接待室、治疗室、X线室、技工室、消毒室、机房。

2.有适当的水电供应：水管压力在进入牙科椅时应该不低于2公斤；应该保证所有电器的工作电压为220伏，电流为50赫兹。

3.有两条以上电话线路。

4.下水管道可以连接污水处理装置。

5.诊所结构的室内高度在装修后不少于2.7米。

6.有健全的安全、消防设施。

二、应该考虑的条件：

1.可以做室外广告。

2.在1000米以内没有服务内容相近的诊所

3.离条件比较好的医院比较近。

4.交通比较方便，人流量比较大，但治安状况比较好。

5.电话线可以连接宽带上网。

6.有停车场。

7.有中央空调。

8.可以容纳洗手间。

A口腔诊所外部装修要求

1.有醒目的诊所标识（LOGO）和诊所名称。

2.外墙颜色与诊所内部的基本色调一致，除非物业管理部门有硬性规定。

3.玻璃门。宽度不小于90公分。门上可以贴诊所标识、诊所名称和开诊时间，但不能有其他文字图案。

4.与诊所大门处于同一方向的橱窗上可以粘贴口腔健康保健的宣传资料，但不能带有商业色彩，如产品的生产商和诊治项目的价格。

5.其它窗户的玻璃上不能有任何文字图案。

6.进入诊所大门的通道是“无障碍”通道，方便残疾人进入。

B口腔诊所内部总体装修要求

1.诊所大小的计算方法大致是35平方米（或40平方米）乘以牙科椅的数目。

2.诊所颜色基调以中性为宜，最好选择比较容易改动的，即浅颜色。

3.诊所要方便病人进出，要照顾到行动不便的病人和残疾人。

4.诊所内部分为接待、诊治和支持三个功能区域，各部分应保持相对独立，病人应该尽可能不进入支持功能区。

5.方便工作人员行走，诊所内的人行通道宽度不小于150公分，要避免和减少与病人的走向发生冲突。

6.天花板和墙壁光滑平整，不能有凹凸起伏的装饰花纹，涂料具有防水、防霉性能。

7.地面与墙壁交接处呈园弧形。

8.除接待室和医生办公室可以铺设地毯外，其余区域一律不能铺设地毯。

9.照明充足，使用白色光源，尽可能使用散束灯光，不能使用吊灯和壁灯。

10.有音响设备。

11.有消防设施（如烟雾警报系统），主要通道要有火灾撤退路线示意图。

12.诊所内部不能有台阶，各房间门口不能有门槛。

13.各房间都应该有良好的隔音和通风性能，使用中央空调时必须有空气过滤装置和回风口，朝向室外的排风口不要影响邻近的住宅和单位。

14.有可能的话，员工和病人分门进出诊所。

15.门窗的密闭性能良好，各房间的门的宽度不小于75公分，门板上不能有任何装饰花纹，不能镶嵌玻璃。

16.所有家具、门框和窗框的转角都应该呈圆弧形，而不是90度角，防止碰伤。

17.所有线路都必须是暗线，不能暴露在地面和墙壁。

18.水龙头最好使用感应开关。

19.所有抽屉把手应该简单、光滑、易清洁。

20.治疗室的朝向以朝南或朝东为佳。 编辑：

21.治疗室的设计要充分考虑照顾病人的隐私要求。

C管道铺设要求

1.压缩空气：至设备入端的压力为5.0 - 7.0 kg/cm2

2.真空负压：真空度不小于85 mmHg，流量不小于135L/min

3.自来水：压力为2.0 kg/cm2

4.交流电源：220V/50Hz，功率不小于1.5 kVA

5.治疗室、X线室、消毒室需有独立的配电箱，以免相互干扰影响。

D用于牙科椅的管线要求如下：

1.供水管：镀锌钢管或塑铝管，直径1/2英寸，管口带螺纹，高出地面50毫米。

2.下水管：镀锌钢管或PVC管，直径1.5 – 2英寸，主水管直径应为2英寸，管口不带螺纹，接口处3.必须平整光滑，防止污物滞留造成堵塞，高出地面10毫米。

4.压缩空气管：镀锌钢管或紫铜管，直径1/2英寸，管口带螺纹，高出地面50毫米。

5.真空吸引管：镀锌钢管或PVC管，直径2英寸，管口不带螺纹，高出地面40毫米。

6.电源线管：镀锌钢管，直径1/2英寸，或工程塑料电线管，直径3/8英寸，高出地面10毫米，电线规格为3X1.5平方毫米，电线出管长度为100毫米。

7.负压信号线管：镀锌钢管，直径1/2英寸，或工程塑料电线管，直径3/8英寸，高出地面10毫米，8.电线规格为2X1.0平方毫米，电线出管长度为500毫米。

E侯诊室装修要求

1.侯诊室的基本色调要与公司的规定相符。

2.接待室灯光应该柔和，但接待台区域的灯光应该是光线集中，强度充足。

3.接待台的高度不应超过1.2米，台面用材应该坚硬、光滑、耐磨、易清洁，但不应使用玻璃材质。

4.接待台后方墙壁上应有诊所标识。

5.医生和员工的资格证书和《医疗机构执业许可证》应该悬挂在显眼的地方。

6.茶几台面不应使用玻璃材质。

7.侯诊凳子应该是有木质扶手的软椅子，不能用有轮子的椅子，不能用沙发和硬板凳。

8.候诊室内可放植物和水族箱，但必须保证清洁和安全。

9.候诊室内如安放电视机或其他电器，必须保证在人员活动范围内没有明显的电线和接头。

10应该有病人悬挂衣服的地方。

F治疗室装修要求

1.一个治疗室内放置一台台牙科椅。

2.每个治疗室的使用面积不小于10平方米。牙科椅所占空间不应少于长3米，宽2.5米。牙科椅前方3.应留出30公分宽的空间。

4.光线充足，一台牙科椅至少需要安装四支40瓦的日光灯。

5.墙壁光滑平整，但无须使用瓷砖。

6.地面应用耐磨、防滑、抗腐蚀、易清洁的材质，但不宜太坚硬。

7.有较好的隔音性能。

8.牙科椅两侧应有边台，边台表面使用光滑、易清洁、耐腐蚀的材质，台面不应有接缝。

9.边台内要留出放置废物桶的空间，废物桶不能暴露在病人看得到的地方。

10.墙壁上可安装壁柜，壁柜不宜使用玻璃门，使病人看不到柜内物品。

11.室内不应该有明线。

12.每个治疗室应该至少有一个洗手池，如果能够在医生和护士的工作区各安装一个洗手池就更加理想了。护士使用的洗手池的水流量应该能够调节，便于护士调拌印模材。

G X线室装修要求

1.X线装修应该请有经验的装修公司。

2.最重要之处在于严格按照国家和地方的规定装修，符合放射线防护标准。

3.所有墙壁内和门板内必须有铅板，门的活页和把手是最容易漏射线的部位，必须特别留意，最好做成滑动拉门。

4.X线室对电源有特殊要求，即：220V/50Hz，功率不小于0.9kVA（单片机）或2.0kVA。

5.门外必须有工作指示灯，室内工作时灯亮，室内不工作时灯灭。

6.墙壁上不要有任何装饰物品。

7.室内要有悬挂防护衣的挂钩，可以承受10公斤的物品。

8.X线室不宜有窗户。

9.暗室内必须安装暗室专用的安全红灯。

10暗室内应有一个水池。

11.暗室内可安装边台，台面使用光滑、耐腐蚀、易清洁的材质，不能有接缝。

H技工室装修要求

1.墙壁应该使用防水、防霉、易清洁、耐腐蚀的材质，如瓷砖。

2.地面应该使用耐磨、防滑、抗腐蚀、易清洁的材质。

3.室内必须有良好的通风，有条件时应安装抽气装置或排气扇。

4.隔音性能要好，防止打磨的声音传到室外。

5.3室内应有边台，边台的表面使用坚硬、光滑、易清洁、耐腐蚀的材质，台面不应有接缝。

6.室内应有一个比较大的水池，水池下方要安装一个沉淀箱。

7.墙壁上可安装壁柜，壁柜最好使用滑动玻璃门，能够看到柜内物品。

8.边台上方和墙壁下方多安装一些电插座，不要使用拖线板拉接电源。

I消毒室装修要求

1.消毒室要有污染区、消毒区、无菌区的划分。

2.消毒室对通风性能要求比较高。

3.污染区和非污染区要有比较严格的区分，最好有两个门，污染物品从一个门进，非污染物品从另一个门出。应该有两个水池，4.分别清洗污染物品和清洁物品，两者相距至少要有30公分。

5.室内应有边台，边台的表面最好使用人造大理石，没有接缝。

6.边台下方要留出一定空间安放废物桶。

7.天花板、墙壁、地面的材质都应该是防水、防霉的。

8.应该有排风装置，可以将室内的水蒸气及时排出。

9.墙壁上可安装壁柜，壁柜最好使用玻璃门，能够看到柜内物品。

10.边台上方和墙壁下方多安装一些电插座，不要使用拖线板拉接电源。

J机房装修要求

1.机房对隔音性能要求比较高。

2.墙壁和地面使用的材质可以比较简单。但应该做到容易清洁。

3.医生办公室装修要求

4.应该有良好的隔音和通风性能。

5.如果地面使用地毯，应该选用比较牢固、耐磨、易清洁的材质。

K洗手间装修要求

1.洗手间的门要向里开。

2.墙壁要使用瓷砖。

3.地面要使用防滑瓷砖。

4.灯光要充足，必须有良好的通风。

5.使用坐厕，不能使用蹲厕。

6.坐厕旁的墙壁上最好有扶手，便于体弱病人起立。

7.洗手池上方应有面积较大的镜子。

8.男用小便池并非必需。