牙科手机清洗消毒灭菌操作规程

预处理

1、每次治疗结束后医生应及时踩脚闸冲洗管腔30 s。

2、椅旁护士及时卸下污染手机，用湿棉球及时擦除手机表面肉眼可见的污物，放入诊室污染器械回收容器中暂存。

3、椅旁护士清点收取使用过的手机，将污染器械回收容器送至清洗间。

清洗

一、无全自动手机清洗机的清洗

1、冲洗：将手机置于流动水下冲洗，初步去除表面污染物。

2、洗涤：冲洗后，用酶清洁剂浸泡2～5 min后刷洗、擦洗。部分手机冲洗后可放进超声清洗器内加酶清洗3～5 min。

3、漂洗：洗涤后，在流动水下冲洗或刷洗。管腔用高压水枪或注射器冲洗。

4、终末漂洗：漂洗后，用软水、纯化水或蒸馏水冲洗。管腔内用高压水枪或注射器冲洗。

5、清洗后手机放入网筐中准备干燥。

二、有全自动手机清洗机的清洗

1、检查自动清洗机工作性能及酶清洗剂、中和剂、增亮剂是否足够。

2、将手机头逐个平稳地插人手机清洗机专用插孔，进行充分有效清洗。

干燥

将手机逐个从网筐或清洗机中取出，使用高压气枪或注射器吹干管道、风轮轴承表面水分，也可注入75％乙醇干燥。

消毒

用75%乙醇消毒手机内外表面。

内部保养

使用全自动注油设备向手机内部注入专用的手机清洁润滑油，若使用手工式注油，宜选用喷雾型清洁润滑油。

干燥

注油后器械外表应及时擦干，管腔内应用机械烘干、压力气枪吹干，不得自然晾干。

检查

用目测或带光源放大镜检查干燥后的手机、器械的洁净度和性能。

包装

宜使用纸塑单包装，用医用热封机封口。其他包装以及包装流程参见《复用手术器械包装标准操作规程》。

灭菌

预真空压力蒸汽灭菌器灭菌：

1、装载时不能堆放，应将封装好的手机依次放在托盘内，每只手机之间应

保留一定间隙，并且纸面向上，有利于蒸汽穿透及干燥。

2、严格控制灭菌温度、压力和时间。温度>135℃或灭菌时间超过规定时间均可损坏手机密封胶圈及轴承的护珠套等部件。

3、具体操作步骤见《牙科器械消毒灭菌操作流程》。

贮存

1、有包装的应在包外注明物品名称、灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期、失效日期及操作人签名或代码，放入无菌物品存放柜。

2、裸露灭菌的应存放于灭菌盒内或无菌容器中备用。一经打开使用，有效期不超过4h。

发放

发放时应保证包装完好。如发现油包、包装破损等应视为污染不得发放，需重新清洗灭菌。

注意事项

1．不能将手机浸入消毒液内浸泡，以免腐蚀手机内零件。

2．纸塑复合包装纸面应避免被润滑油浸湿，以免影响灭菌过程中蒸汽穿透。

注：违反本制度规定者，相应责任人每次绩效考核得分扣3分，情节严重造成较大后果者，由总经理酌情严肃处理。