牙椅供水管道清洁、消毒操作指引

1、牙椅供水系统包括牙科综合治疗台上的供水瓶及其与三用枪、高低速手

机、超声波洁牙机的连接水管。

2、每日工作前分别踩脚闸冲洗各连接水管（高、低速手机、三用枪、超声

波洁牙机）至少 30s。

3、每次治疗前安装手机、三用枪工作尖或超声波洁牙手柄之后，踩脚闸冲

洗各连接管道 30s。

4、每次治疗后将手机工作端或超声波洁牙手柄或三用枪工作尖放于漱口杯

内，做好防护，踩脚闸冲洗 30s。

5、每日下班前分别冲洗各连接水管 2min，倒掉挂瓶余水，继续踩脚闸排出

水分，直至各连接水管排出空气为止。

6、每周水路的消毒：

（1）消毒前摘下所有手机，包括高速手机的光纤部分和低速手机的马达部分，

三用枪头，如果工作头不能取下，摘下工作尖和超声波洁牙手柄。

（2）完成上述“5”的操作后，摘下水瓶，注入500mg／L 的含氯消毒液至少

500mL 反复摇动水瓶至少 l0s 后(消毒水瓶)，将水瓶安装到牙椅上，踩脚闸分别

冲洗各连接水管至少 30s，关闭电源，等待 lO～30min。

（3）lO-30min 后打开电源，弃去剩余的消毒液，踩脚闸排出水分，直至各

连接水管排出空气

（4）关闭电源，摘下水瓶，用蒸馏水反复清洗水瓶3 次以上，注入儿蒸馏水

安装回牙椅系统，打开电源，踩脚闸分别冲洗各连接水管直至管道排净水分，排

出空气。

（5）水路消毒程序完成。牙椅复位，关闭电源。

注意事项：

1、水路冲洗时，要做好个人防护。

2、保证每日上班前后要冲洗各连接水管 2min，每次治疗前、后要冲洗 30s，

冲洗时要做好遮盖，减少水雾污染空气。

3、牙椅和超声波洁牙机供水管道要保持干燥过夜，抑制细菌的生长和繁殖，

有利于水路的保养。

4、有条件者采用臭氧行水汽消毒。

注：违反本制度规定者，相应责任人每次绩效考核得分扣 3 分，情节严重

造成较大后果者，由总经理酌情严肃处理。