**口腔院感和消毒专项培训试题及答案**

1、适用于医疗废物暂时贮存场所的医疗废物警示性标牌（ B ）

黄色菱形

黄色三角形(正确答案)

橘红色菱形

黄色长方形

2、医疗机构应建立健全医疗废物管理责任制，（）为第一责任人。

A、医生

B、护士

C、院感管理人员

D、法人或主要负责人(正确答案)

3、含氯消毒液现配现用，使用时效≤（）小时

A、24(正确答案)

B、12

C、8

D、4

4、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的（）应当使用有效封口

A、2/3

B、3/4(正确答案)

C、2/4

D、4/5

5、医疗废物不能混合收集，少量的药物性废物可以混入（）但应当在标签上注明

A、感染性废物(正确答案)

B、损伤性废物

C、病理性废物

D、化学性废物

6、Ⅱ类环境空气消毒效果监测结果判定标准为：（）

A、≤ 4cfu/5min.平皿

B、≤ 4cfu/30min.平皿

C、≤ 4cfu/15min.平皿(正确答案)

D、≤ 4cfu/10min.平皿

7、医务人员手卫生监测结果判定标准为：（）

A、卫生手消毒：≤ 10cfu/cm²、外科手消毒：≤ 5cfu/cm²(正确答案)

B、卫生手消毒：≤ 5cfu/cm²、外科手消毒：≤ 10cfu/cm²

C、卫生手消毒：≤ 15cfu/cm²、外科手消毒：≤ 10cfu/cm²

8、手卫生调查方法，依从性计算正确的是：（）

A、手卫生时机数/ 执行手卫生数×100%

B、手卫生合格数 /手卫生时机数 ×100%

C、执行手卫生数 /手卫生时机数 ×100%(正确答案)

9、发生医院感染的患者，医院感染诊断相关病原学送检率不低于：（）

A、≥80%

B、≥85%

C、≥95%

D、≥90%(正确答案)

10.牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔器械首选下列哪种方法进行灭菌（）

A 2%戊二酉醛浸泡

B环氧乙烷灭菌

C 压力蒸汽灭菌(正确答案)

D等离子体灭菌

11、牙科小器械及其它结构复杂的口腔器械，首选下列哪种清洗方法（）

A手工清洗

B全自动清洗

C蒸汽清洗

D 超声清洗(正确答案)

12、穿透软组织、接触骨、进入或接触血液或其他无菌组织的口腔器械为（）危险口腔器械.

A、高度(正确答案)

B、中度

C、低度

D、没有

13、科室医疗垃圾多久清理（）

A、 12小时

B、 72小时

C、24小时(正确答案)

D、随时

14、医疗机构的紫外线灯管多久用75%酒精擦拭一次（）

A、一周一次(正确答案)

B、两周一次

C、每天一次

D、一月一次

15、洗手设施应满足（）

A、洗手液、干手纸、感应水龙头、墙上张贴七步洗手法、垃圾桶(正确答案)

B、洗手液、干手纸、一般水龙头、墙上张贴七步洗手法、垃圾桶

C、洗手液、餐巾纸、感应水龙头、墙上张贴七步洗手法、垃圾桶

D、肥皂、餐巾纸、感应水龙头、墙上张贴七步洗手法、垃圾桶

16、口腔器械处理基本原则(多选）（）

A.凡重复使用的口腔器械，应达到“一人一用一消毒或灭菌”(正确答案)

B.高度危险口腔器械应达到灭菌(正确答案)

C.中度危险口腔器械应达到高水平消毒或灭菌(正确答案)

D.低度危险器械应达到中或低水平消毒(正确答案)

17、器械处理区区域内按照工作要求分为 (多选）（）

A.回收清洗区(正确答案)

B.保养包装及灭菌区(正确答案)

C.物品存放区(正确答案)

D.办公区

18、诊室内两台牙科椅位之间宜有物理隔断，隔断高度≥\_\_\_\_m,

一台牙科综合治疗椅，面积＞\_\_\_\_㎡。（）

A、1.8、9(正确答案)

B、2、9

C、1.5、8

D、1.5、8

19、储水罐水应及时更换，使用时间不超过 \_\_\_\_ h。（）

A、24(正确答案)

B、72

C、12

D、8

20、每次病人治疗前后，应放水和气冲洗\_\_\_\_s。以减少口腔液体回吸到口腔器械及相连的水管线对水路的潜在污染（）

A、30(正确答案)

B、60

C、40

D、50