**口腔科院感相关知识试题及答案**

牙洁治器和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械，首选下列哪种方法进行灭菌（ ）

A 2%戊二醛浸泡10小时

B 环氧乙烷

C 压力蒸汽灭菌

D 等离子体灭菌

答案 C

牙科手机使用后在带车针情况下使用牙科综合治疗台水、气系统冲洗牙科手机内部水路、气路（ ）

A 5秒

B 60秒

C 10秒

D 30秒

答案 D

牙科手机手工清洗方法错误的是（ ）

A 使用压力罐装清洁润滑油过程中使用透明塑料袋或纸巾包住机头部

B 使用压力水枪清洗牙科手机后应尽快使用压力气枪进行内部气路的干燥

C 压力水枪和压力气枪的压力宜在200 kPa〜250 kPa，不宜超过说明书标注压力

D 牙科手机可浸泡在液体溶液内清洗；

答案 D

牙科小器械及其他结构复杂的口腔科器械，宜采用下列哪种方法清洗（ ）

A 自动清洗消毒器清洗

B 流水手洗

C 浸泡后毛刷刷洗

D 超声清洗

答案 D

口腔器械处理其低度危险口腔器械应达到（ ）

A 中水平消毒

B 中、低水平消毒

C 灭菌

D 灭菌或高水平消毒

答案 B

属于高度危险口腔诊疗器械的是（ ）

A 拔牙钳

B 口镜

C 印模托盘

D 模型雕刻刀

答案 A

属于清洁保存的口腔器械是？（ ）

A 牙周探针

B 牙洁治器

C 拔牙钳

D 开口器

答案 D

选择压力蒸汽灭菌牙科手机时，应严格控制灭菌器的灭菌温度和灭菌时间，温度达到多少以上会损坏手机内的密封胶圈和轴承( )

A ＞121°

B ＞130°

C ＞135°

D ＞125°

答案 C

何种器械不应浸泡在液体溶液内清洗（ ）

A 牙科手机

B 牙科车针

C 牙周探针

D 拔牙钳

答案 A

牙科手机保养使用润滑剂宜选用（ ）

A 水溶性润滑剂

B 专用清洁润滑油

C 脂溶性润滑剂

D 以上均可

答案 B

清洁牙科手机压力水枪和压力气枪的压力宜在（ ）

A.200kPa～250kPa

B.200kPa～300kPa

C.100kPa～200kPa

D.150kPa～250kPa

答案 A

裸露灭菌及一般容器包装的高度危险口腔器械灭菌后应立即使用，最长时间不超过（ ）

A.7d

B.4h

C.30d

D.180d

答案 B

一次性纸塑及医用无纺布包装的无菌有效期为（ ）

A.7d

B.4h

C.30d

D.180d

答案 D

一次性纸袋包装的无菌有效期为( )

A.7d

B.4h

C.30d

D.180d

答案 C

纺织材料包装和牙科器械盒灭菌有效期为（ ）

A.7d

B.4h

C.30d

D.180d

答案 A

下列口腔器械宜选用手工清洗的是（ ）

A 带电源口腔器械

B 精密复杂器械

C 牙科小器械

D 以上均可

答案 AB

口腔器械使用后，经预处理放置于专用回收容器内，回收容器应于多长时间清洗、消毒、干燥备用。（ ）

A 每次使用后

B 每日

C 每周

D 每月

答案 A

口腔器械存放柜（架）或存放车，应多长时间进行清洁消毒，灭菌物品和消毒物品应分开放置，并有明显标识。（）

A 每日

B 每周

C 每月

D 每季度

答案 B

口腔器械的超声清洗洗涤过程包括（ ）

A 水温应≤45°

B 清洗器内注入清洗用水，并添加清洗剂

C 应将器械放入篮筐中，浸没于水面下

D 管腔内注满水

E 盖好超声机盖子

答案 ABCDE

牙科手机机械清洗说法正确的是( )

A 电源马达不应使用机械清洗机清洗

B 牙科手机清洗后内部管路应进行充分干燥

C 牙科手机宜选用超声波清洗

D 牙科手机不宜与其他口腔器械同时清洗

E 牙科手机不宜选用超声波清洗

答案 ABDE

牙科手机手工保养方法，说法正确的是（ ）

A 用压力罐装润滑油连接相匹配的注油适配器或接头对牙科手机注入润滑油

B 牙科手机夹持器械的部位,应每日注油

C 避免油雾播散

D 选择压力罐装清洁润滑油对牙科手机进行清洁的需用再次注入润滑油

答案 ABC

口腔器械灭菌装载哪项正确（ ）

A 待灭菌物品应干燥后装入灭菌器内

B 配套使用器械应分开灭菌，如牙科手机与车针、电动牙洁治器手柄与工作尖等

C 使用托盘摆放纸塑包装器械和无包装器械应单层摆放，不可重叠

D 灭菌器应配有灭菌架或托盘，托盘应有足够的孔隙使蒸汽穿透

E灭菌物品不能超过该灭菌器最大装载量

答案 ABCDE

牙科手机和拔牙钳可以选择下列哪几种的方法进行灭菌（ ）

A 压力蒸汽灭菌

B 75%乙醇擦拭

C 环氧乙烷

D 等离子体

E 以上都不对

答案 ACD

口腔器械包装材料无菌有效期哪项正确（ ）

A 纺织材料和牙科器械盒7天

B 一次性纸袋30天

C 一次性皱纹纸180天

D 医用无纺布180天

E 一次性纸塑袋180天

答案 ABCDE

口腔器械消毒灭菌工作人员应参加岗前培训和继续教育，下列说法正确的是（ ）

A 专兼职消毒灭菌工作人员，每年应至少参加消毒灭菌专业技术培训1次

B 可不用对《传染病防治法》、《医院感染管理办法》进行培训

C 对回收清洗人员应进行污染器械的安全回收、器械去污和清洁、清洗设备使用、洗方法选择、个人防护用品的正确使用进行培训

D 对消毒与监测人员，应进行消毒方法的选择、消毒药液的配比、消毒设备的使用、消毒效果的监测进行培训

答案 ACD

工作人员应该在下列哪些操作过程中应做好个人防护（ ）

A 医生诊疗时

B 拍牙片操作时

C 口腔器械清洗时

D 口腔器械消毒时

E口腔器械灭菌时

答案 ABCDE

下列哪些口腔诊疗器械，必须达到一人一用一灭菌（ ）

A 拔牙用牙科手机

B 牙锤

C 拔牙钳

D 手术用持针器

E 牙科车针

答案 ACDE

牙科手机清洗包括（ ）

A.手工清洗

B.超声清洗

C.机械清洗

D.以上都是

答案 AC

牙科手机机械清洗设备用水宜选用（ ）

A.自来水

B.去离子水

C.软水

D.酸化水

E.蒸馏水

答案 BCE

口腔器械的封包要求有哪些（）

A 包外应有灭菌化学指示物，并标有物品名称、包装者、灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期及失效期，如只有1个灭菌器时可不标注灭菌器编号。

B 口腔门诊手术包的包内、包外均应有化学指示物。

C 纸塑袋包装时应密封完整，密封宽度≥6mm,包内器械距包装袋封口处≥2.5cm。纸袋包装时应密封完整。

D 医用热封机在每日使用前应检查参数的准确性。

答案 ABCD

工作量少的口腔门诊可不设物品存放区，消毒灭菌后将物品直接放于器械储存车内。

答案 正确

穿透软组织、接触骨、进入或接触血液或其他无菌组织的器械为高度危险口腔器械

答案 正确

牙科手机属于B类空腔负载器械。

答案 错误

牙科手机宜选择专用清洁润滑油，其他口腔器械可选水溶性润滑剂。

答案 正确

中、低度危险口腔器械消毒或灭菌后置于清洁干燥的容器内保存，保存时间不宜超过4小时。

答案 错误

中度危险口腔器械应达到灭菌水平或中水平消毒。

答案 错误

纺织材料和牙科器械盒无菌有效期为14天。

答案 错误

口腔器械使用后应与废弃物品分开放置，及时回收，回收容器应于每天使用后清洗、消毒、干燥备用。

答案 错误

牙科手机灭菌后应无菌保存。

答案 错误

使用中的小型灭菌器应每周进行生物监测。

答案 错误

口腔器械处理区工作流程应由污到洁，装饰材料应耐水、易清洁，并按照所配设备预留水、电、气等管线。

答案 正确

结构复杂不易清洗的口腔器械(如牙科小器械、刮匙等)宜保湿放置，保湿液只能用酶类清洁剂。

答案 错误

牙科手机、电动牙洁治器和电刀应初步去污，存放于干燥回收容器内。

答案 正确

牙科器械盒应具有微生物屏障作用，适合各类型车针、根管器具等器械的放置。

答案 正确

低度、中度危险的口腔器械可不包装，消毒或灭菌后直接放人备用清洁容器内保存。

答案 正确